## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 3 | 0.6 | 单通道：1.输液速度与快注速度误差：平均流速误差±4% 2. 速度范围 1.0mL/h～1200mL/h，最小步进0.1mL/h 1.0mL/h～1200mL/h，输注时间步进1min，输注总量步进1mL 1滴/min～400滴/min，最小步进1滴/min 3. 快注输液速度范围：100mL/h～1200mL/h，步进100mL/h 4. 累积量显示范围：0.0～9999.9mL 三类泵：1.输液精度≤±5% 2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 4快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5不小于3.5英寸彩色显示屏 6.支持药物库
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 全自动化学发光免疫分析仪（急诊专用） | 1 | 2-3 | 1 检测原理：化学发光； 2 检测速度≥40测试/小时；无上下水和废液产生；样本位：≥15个； 3 检测通道：≥10个独立反应通道，同时运行不同项目； 4 样本检测：原始管上机，自动条码扫描；首结果时间≤15分钟；支持血清、血浆、全血、尿液； 5 加样模式：采用一次性滤芯TIP头加样； 6 急诊模式：支持样本随时插入检测，急诊优先；并且支持三方质控品的检测 7 试剂和耗材管理：支持试剂存储功能，数量≥45个；试剂无需手工转移至孵育区；耗材≤1种； 8 试剂项目：高敏肌钙蛋白I和高敏肌钙蛋白T，肌酸激酶同工酶，肌红蛋白，D二聚体检测，而且D二聚体须说明可用于静脉栓塞症（DVT）的诊断排除用途； 9 试剂类型：单人份独立包装试剂，有效期≥12个月，供货效期≥3个月； 10 心肌标志物专业室间质评仪器列表中须有设备分组和独立编码，且统计项目必须包含:肌钙蛋白T、肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶等 11 校准方式：两点校准，定标稳定期≥28天； 12 接口及通讯功能：系统接口TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口。可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统，可以跟LIS系统进行单项和双项通讯连接，中标方负责做好与院内LIS，HIS等系统对接调试并承担相应费用。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 熏蒸治疗仪 | 5 | 0.17 | 1、适用于局部开放治疗，通过蒸汽雾化药液作用于患处，具备精准控温、安 全防护及高效雾化功能 2、材质：接触药液及蒸汽的部件需符合食品级/医用级标准（如PC、PPS、硅胶等），耐高温≥100℃ 3、药液容器容量：≥90ml，误差±10%。 雾化杯容量：≤70ml。 4、温度控制：实时监测治疗部位温度，精度误差≤±1.5℃。 超温保护：温度超过设定阈值（约45℃±2℃）时自动报警并停止加热。 双重独立超温保护机制，确保极端情况下设备自动断电。 治疗时间：单次治疗时长≤10分钟，误差≤±1分钟。 安全功能：防干烧保护，雾化杯内液位不足时自动断电。 防烫设计：出气口温度≤50℃，配备隔热部件及警示标识。 噪音：工作状态下≤65dB。。 防护等级：IP21，防触电类型为II类BF型。 电源适配：AC220V±10%，50Hz±1Hz，功率≤300VA。
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 医用冷藏箱 | 1 | 0.93 | 1、箱内控温范围2-8°C; 2、数字显示温湿度，温度感应精度≤0.1℃，湿度感应精度≤1%。 3、故障报警功能：高低温报警，传感器故障报警。报蜂鸣报警、灯光报警。 4、内置LED灯。 5、双层中空钢化玻璃门,采用 Low-e材质，配安全门锁。
5 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| DR移机项目 | 1 | 3