## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 手术无影灯 | 2台 | 2.2万 | 悬吊，两个大的圆形LED灯头，可以高低及亮度调节，可调护眼模式。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 电动手术床 | 2 | 1.85 | 安全稳定，五段床身设计，可以多角度分段调节高度及角度，医用优质304不锈钢，满足手术台消毒，至少15年不能生锈 ，造型新颖，有应急电源，有脚踏刹车。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 内镜用二氧化送气装置 | 1台 | 4.2 | 1、额定电压：220V 2、频率：≤50Hz 3、输出 CO2 气体压强调节范围：0~45kPa 4、输出 CO2 气体流量调节范围：0L/min ~8.5L/min 5、输入 CO2 气体额定压强范围：0.3MPa~6MPa 6、输出 CO2 气体温度范围：≤60℃ 7、定时功能：定时分5档:15 min、30min、45 min、60min、120min 8、输入压力提示： 设定气源类型为钢瓶时，输入压力低于 0.3MPa或高于 6MPa 时提示； 设定气源类型为集中供气时，输入压力低于 0.3MPa或高于1.5MPa 时提示。