## Sheet1
设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
除颤仪 | 1 | 40000 | 1.重量：≤4.5kg（含电池）。 2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障 4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 8.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.★体内电极板带放电键。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用,除颤充电迅速，充电至200J≤4s。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 14.★体外电极板支持病人接触状态显示。 15.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 16.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 17.★可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 18.★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。 20.支持ST和QT实时分析。 21.★可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳、体温。 22.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 24.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 25.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 26.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 27.★标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次， 28.无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。 29.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 30.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 31.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检含监护模块和治疗模块支持定期自动大能量自检 32.支持设备状态指示灯用户检测。 33.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 34.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 35.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。 36.工作环境湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 37.除颤仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
空气洁净屏 | 2 | 15000 | 1.内置数据端口：设备预留数据对接口，支持空气净化消毒数字化管理控制 2.开机整机性能自动检测，整机自动累时维护 3.过滤器过滤检测性能，智能累计判定过滤网清洗，更换提醒 4.查询及及计时功能：消毒工作时长，过滤网使用时长计时、可查询 5.故障报警功能：风机故障，温度超高温故障自动报警提示 6.智能化管理：净化消毒效能评估系统，过滤器清洗维护协约系统，过滤器更换预警系统 7.程控定时功能, 快速设定1h,2h,3h临时消毒功能和循环定时功能 8.可预约开关机时间，具有多组程控不重复定时时段 9.三种控制模式：可遥控、微电脑程控（定时）、人工触摸设定（手动） 10.适用体积：II类环境： 60 m3 ；III类环境：100 m3 11.除味，致癌污染物甲醛去除率≧99% 12.多层过滤系统去除有害污染物，除尘效率（0.3μm尘埃）≧99% 13.消毒1小时后，除菌率≧99.9% 14.循环风量600m3/h，400m³/h及200m³/h高低可调 15.整机运行超低功率：≤52W 16.超低噪：≤45 dB(A) 17.电源电压：AC220V±22V，50HZ 18.出风口洁净度达到100级 19.安全分类：I类B型 20.外形尺寸：800*100*1200（mm） 21.工作环境温度:﹣10℃-50℃(耐寒耐高温，可在严峻环境下使用）
注射泵（双泵） | 2 | 6500 | 1.可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。 2.具有恒速输注、限时、药物库三种输注模式。 3.可同时控制两个注射器，注射两种药物。 4.*药物库功能包含：多巴胺、氨甲环酸、鱼精蛋白、爱司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟氨、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油。 5.KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。 6.实时显示功能：注射速度，累积总量及各种报警状态可以实时显示。 7.*内置右美托咪定药物方案。 8.*快注功能具有手动和自动两种模式。 9.恒速输注功能具有七种速度单位可选：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。 10.报警功能独立显示，声音报警可关闭，灯光、字幕报警状态明确。 11.软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。 12.压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。 13.交直流电两用，方便病人转运。 14.*具有纠错软件功能，防止药物浓度配置与注射速度设定不匹配的发生，保障临床用药安全。 15.输注速度范围：10ml注射器：0.1- 200ml/h、20ml注射器：0.1- 400ml/h、30ml注射器：0.1- 600ml/h、50ml注射器：0.1- 1200ml/h 16.预设输注总量范围：最小步进：1ml。10ml注射器：1ml-10ml、20ml注射器：1ml-20ml、30ml注射器：1ml-30ml、50ml注射器：1ml-60ml 17.容量时间设定范围：容量1ml-60ml，时间1-999分钟；容量步进范围：1ml。时间步进范围：1分钟。 18.快速输注范围：步进：100ml/h、10ml注射器：100-200ml/h、20ml注射器：100-400ml/h、30ml注射器：100-400ml/h、50ml注射器：100-600ml/h 19.输注速度的最大误差：输注速度的误差在±2%之间。 20.注射总量计量范围：0.0-9999.9ml。 21.压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱、中：500±100毫米汞柱、低：300±100毫米汞柱 22.报警类型：注射器脱落报警、等待操作报警、药物将尽报警、注射器推空/管道阻塞报警、速度超范围提示、浓度不符提示、外接电源掉电提示、备用电池欠压报警、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。 23.12v锂离子电池，可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。
输液泵 | 1 | 6000 | 1.*多种输液模式：可选择mL/h模式、时量模式、滴速模式 2. *单一故障容错率：输液泵在单一故障状态下可能传输的最大容量不大于2mL 3.内置可充电高密度医疗认证锂电池，25mL/h输注速度连续续航时间可达8小时以上 4.*模块式多泵组合功能：可与注射泵、营养泵进行模块式任意组合，成为输液工作站，最多可组合12个模块 5.*符合国家药品监督管理局发布的最新标准：GB 9706.1-2020，GB 9706.224-2021，YY 9706.108-2021，YY 9706.102-2021，GB 9706.224-2021 6.*防护等级：IP33，具有防尘防水功能 7.*电气安全分类为I类CF设备，安全等级为医疗设备里最高级别 8.*电池不拆机可更换电池方便快捷 9.可与输注工作站连接进行集中监控和连接中央监护系统 10.显示屏亮度具有三档调节功能 11.报警功能：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、预设完成报警、开门报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、累积量超限报警、电机故障报警、等待操作报警 12.*阻塞报警时产生的丸剂量：运行在中速5mL/h时达到最小阻塞压力报警阈值和达到最大阻塞压力报警阈值产生的丸剂量不大于0.7mL 13.*按最新国标要求具有高优先级报警声压和低优先级报警声压要求：在45dB（A）~85dB（A）声压范围 14.具有压力释放功能 15.具有输液器校准功能，适用不同品牌输液器 16.*历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出查看 17.外观精美小巧轻便，外形尺寸（mm）：220×158×84（长×宽×高），节省空间 18.具备报警复位功能，可复位当前报警 19.*运行中全程线性监控，具备过慢或过快高灵敏报警功能 20.输液预设功能：预设范围1mL-9999mL 21.具有KVO功能：KVO速度1mL/h-5mL/h 22.报警音量具有三档可调节，具有快输功能 23.运行中可实时显示的内容是：静音状态、电源状态、输液器品牌和校准值、运行状态、输注速度、预设量、运行时间、累积量、实时压力以及报警信息 1.*输液速度与快注速度误差：平均流速误差±4% 2. 输液模式及速度范围 mL/h模式：1.0mL/h～1200mL/h，最小步进0.1mL/h 时量模式：1.0mL/h～1200mL/h，输注时间步进1min，输注总量步进1mL 滴速模式：1滴/min～400滴/min，最小步进1滴/min 3. 快注输液速度范围：100mL/h～1200mL/h，步进100mL/h 4. 累积量显示范围：0.0～9999.9mL 5. 阻塞报警阈值：三档可调，最大输液阻塞压力120kpa
心电监护仪 | 2 | 48000 | ★1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和CO任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 ★2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 4、监护仪设计使用年限≥8年。 5、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★6、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 7、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考0片段和实时片段的对比查看。 8、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 9、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 10、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 13、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 14、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 15、可支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。监测数据通过无线发送至监护仪。 16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 17、配置早期预警评分功能，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
心电监护仪 | 1 | 17000 | 1.★12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示，参数旋钮调节，中文界面；屏幕可以显示呼吸氧合图、短趋势共存界面，实时短趋势，波形和趋势 2.★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 3.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监的优异性 5.心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 6.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护，软件内置智能操作指南：包括各个参数测量方法、基本问题处理方法 7.★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 8.★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 9.采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 10.无创血压支持手动、连续、自动测量模式 11.成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg 12.小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg 13.新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg 14.★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 15.具有三级声光报警，参数报警级别可调 16.具备抗运动干扰和弱低灌注场合精准测量软件调节功能 17.配置HL7协议接口及HL7波形输出功能，与医院信息系统对接 18.支持1200小时趋势数据的存储与回顾功能 19.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 20.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 21.具备网络通信功能，实现中央站的集中监护，监护仪可以与医院信息系统对接 22.标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 23.配置高精度心律失常分析功能： QRS 检测灵敏度与 AHA 数据库的符合度99.8% 24.★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
心电图机 | 1 | 29500 | 1、可做12导心电图报告 2、导联选择：自动或手动 3、输入方式：浮地输入 *4、AD输入采样率：≥16000次/通道/秒 5、最小信号响应 20uVp-Ⅴ 6、输入阻抗：≥50MΩ（0.5Hz条件下） *7、耐极化电压：≥±550mV 8、共模抑制比：≥105dB 9、频率响应：0.05Hz-150Hz 10、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 11、时间常数：≥3.2S 12、采用高分辨液晶显示 13、适用年龄段：适用所有年龄段人体心电信号的测量、采集、显示和记录。 14、显示内容：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音等。 15、内置高分辨率热线阵打印记录器。 16、具备心律失常检测并自动延长记录的功能 17、操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。负荷后检查。节律记录。复制记录。 *18、时间基准精度：时间基准精度在0.2s-2.0s范围内允许的时间测量误差为±1%。 *19、灵敏度稳定性：开机—分钟及—小时后,在心电图记录上,灵敏度最大的变化误差≤1% *20、增益设置的准确度：20mm/mⅤ、10mm/mⅤ 和 5mm/mV误差不超过±1% 21、QTc算法： ECAPS，Bazett，Fredericia等四种可选 *22、测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 23、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 24、自动分析结果：5大类判断结论，241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。 25、输出接口：USB，LAN，WIFI* 26、外部输入：可连接USB闪存盘、条形码扫描枪或磁卡读卡器 *27、内部扩展：无线模块 28、存储和传输：内置800份心电图，支持USB存储扩展3000份 29、电池：锂电池、连续工作时间大于90分钟。 30、网络要求：需与院内心电网络系统进行接口对接，上传心电图报告、进行诊断；
临时起搏器 | 1 | 80000 | 1.起搏模式:AAI，AOO，VVI，VOO 2.其他起搏模式:快速心房起搏（RAP） 3.起搏频率:30-200ppm 4.RAP频率::80-800ppm 5.输出波形:*恒定电流-方波 6.输出脉冲幅度:*0.1-25mA 7.脉冲宽度（固定）:1.5ms±10% 8.输入阻抗:40000Ω 9.感知灵敏度:0.4-20mV 10.空白期:200ms+5/-30ms-起搏发生后/120ms+2/-30ms-感知发生后 11.频率上限（非RAP）:230ppm 12.额定值:起搏模式：AAI/VVI 13.频率：80ppm 14.输出脉冲幅度：10mA 15.脉冲宽度（固定）：1.5ms 16.感知灵敏度：2.0mV 17.RAP频率：320ppm 18.尺寸:高度：20.27cm±10% 19.宽度：6.68cm±3% 20.深度：4.14cm±4% 21.重量（包括电池）：499g最大值 22.温度:操作：10℃到40℃ 23.储存温度（不包括电池）：-40℃到70℃ 24.湿度（储存）:＞80%且≤95%（温度为40℃），风干48小时后使用/≥10%且≤80%（温度为40℃），适用于立即使用 25.电池类型:两节IEC:LR6型（AA型）1.5V碱性电池（金霸王MN1500、Eveready:E91或等效电池） 26.电池使用寿命:最短7天，如果频率是80ppm，并且所有其他参数值都是额定值。脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短。 27.取出电池后的运行:通常在以下条件下为30s：频率最高为80ppm，输出最大为10mA，背光已关闭。 28.标准:此临时起搏器符合IEC:60601-1要求。 29.屏幕显示:*有屏幕显示 30.显示参数:心率、心室输出、模式、电池状态 31.指示灯:心室起搏感知指示灯 32.自检功能:*开机自检 33.自动功能:*空白期自动反应；噪声反应 34.安全性:*电除颤保护、静电保护 35.认证:FDA认证 36.其他要求:起搏感知状态栏、锁屏功能、电池取出后持续工作30s、LED背景灯、时间违规/警告