## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 高级心肺复苏模拟人 | 1 | 1.8 | 1.模拟人特征： 1.1.本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 1.2胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等)，便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。 1.3上肢关节灵活, 上臂可行肌内注射。 1.CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。 2.1意识判断：拍打肩部可进行意识判断检测。 2.2口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测 2.3瞳孔对光反射：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 2.4颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。 2.5开放气道：可进行开放气道检测。 3.按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。 ★4.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形。 7.模型人电子盒即可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。 8. 高清液晶显示监测盒特点。 8.1.三种操作模式：训练模式、考核模式、实战模式。 8.2.CPR全流程监测，对操作顺序进行判断，正确错误均有颜色提示。 8.3.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、气体进胃、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。 8.4. 模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。 8.5.参数可设置：按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。 8.6.成绩单内容涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。 8.7.成绩打印：可选择结束后自动打印或手动打印。 8.8.高清彩色液晶屏：采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。 8.9.自动休眠：考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。 8.10.动态效果演示：模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。 9. 遥控手持终端的特点。 9.1.可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。 9.2.可对操作模式进行选择。 9.3.可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。 9.4.可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达20个。 10.可选配大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用。 11.面皮和肺袋均可更换。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 中央监护系统 | 1 | 8.9 | 中央监护站参数 1、中央监护系统参数 2、中央监护整机(硬件及软件)都通过SFDA认证,Windows10 操作系统 3、24英寸宽屏显示，分辨率1920*1080,支持双屏显示 4、单屏可同时显示24床位患者信息 5、每床位可存储120小时8通道全息波形回顾 6、联网方式：支持双天线数字式遥测联网，有线或无线（2.4G或5G ） 7、配置HL7协议波形及数值输出功能 8、支持8通道脑电同屏显示功能 9、可连接科室的床旁监护仪、遥测发射盒中央监护仪参数 中央监护仪参数 1、适用范围：成人，儿童，新生儿 2、操作方式：标配全触摸屏操作，二级触摸操作系统，可将常用菜单设置为快捷功能键，标配测量参数：ECG，Resp，NIBP，SpO2，PR，Temp 3、屏幕：≥12.1英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 4、把手：可折叠把手，便于携带 5、跨床监护：≥ 8床位 6、体温测量功能：标配双体温接口 7、ECG功能： 10.1：ECG波形可层叠显示 10.2：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 10.3：频率特性：0.05~150Hz 10.4：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.5:标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% 11、SpO2功能： 11.1：成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 11.2：成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 12、NIBP功能： 12.1：成人/儿童袖带充气时间: ≤11s 12.2: 新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3:血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 12.4: 新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 13、标配HL7协议接口，与HIS无障碍连接 14、患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法