## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 多体位医用诊疗床 | 1 | 4.3 | 九段
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 脊柱微创孔镜手术器械 | 1 | 7.6 | 髓核钳(小直)2把，髓核钳(上翘)2把， 环锯2把，工作套管2把。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 生物安全柜 | 1 | 3.2 | 类型 :30%外排，70%循环 外形尺寸（mm）: 700×650×1900 （±20mm）
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 前列腺治疗仪 | 1 | 9.9 | 1、治疗头外表剩磁最大感应强度≥80mT且≤200mT。2、增效磁块腰带外表最大磁感应强度≥60mT;且≤200mT。3、温控范围38℃-45℃可调，误差±1℃。
5 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 液氮罐 | 2 | 3 | 1 国际品牌。 2 用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎。 3 吊筒数量：10个。 4 可放1/2cc麦管数量（10/支撑条：≥3,480个。 5 可放1/2cc麦管数量（大量散装）：≥4,950个。 6 可放1.2&2.0ml冻存管数量(5/支撑条)：≥ 1,040个。 7 液氮容量(Liters)：≥47L。 8 静态挥发量(Liters/day)：0.39L/天。 9 正常工作时间（day）：≥75天。
6 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 超纯水机 | 1 | 4.9 | 反渗透膜片 4、最佳操作压力： 0.5-0.6Mpa 5、产水量：≥10L/H（25℃） 6、产水水质： ≥10MΩ.cm(或≤0.1us/cm) ，中国国家实验室用水规格GB6682-2008） 7、使用环境温度： 15-35℃ 8、原水要求: 市政自来水，工作时进水水压0.1-0.4Mpa，水温10-35℃，水质符合GB5749标准。 9、预处理系统去除源水颗粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁离子及吸附有机物、异味等； 10、LED显示屏，系统具备特制控制程序,保护主机系统安全运行，弱电工艺保障操作人员人身安全。 11、具备开机自检，缺水保护报警，满水自动停机，超低压保护等功能； 12、自带LED显示屏显示产水电导率uS/cm或电阻率MΩ.cm； 13、面板带有运行、水满、欠压、电源指示灯，便于观察水机状态； *14、设备要有水质超标报警功能，水质超标后每次开机报警，制水自动报警提示，故障提示。 15、机柜式设计，美观，占地面积小； 16、如设备出现问题，一小时之内厂家工程师上门服务，直至设备正常运行。 *17、由于场地有限，设备宽不大于450毫米，厚不大于450毫米，高度不大于1700毫米。
7 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 生物安全柜 | 1 | 4.8 | 1.气流模式：30%外排，70%循环 2.*通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证 3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s 4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 6.洁净级别为10级的工作环境 7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数 8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 9.*前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度 10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长 11.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上 12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全 13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角 14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警 15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示 16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示 17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示 18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示 19.报警代码显示提醒设计； 20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能 21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体 22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷 23.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适 24.上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便 25.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便 26.具有水阀、气阀孔交错设计 27.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进 28.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面 29.外部尺寸≤（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm 30.内部尺寸＞（L×D×H）1340mm ×580mm×650mm
8 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 精子计数板 | 3 | 1 | 10微米深度,100*100微米网格(100个)
9 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 空气净化维护 | 1 | 7