## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 中央监护系统 | 1 | 9.6 | 一拖六 中央监护系统参数 1.中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。 2.软件界面显示适应19英寸、22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置。 3.全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。 4.在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于120床。 5．同时接入的监护设备台数最大不低于120台。 6.持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。 7.支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。 8.具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。 9.中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。 病人监护仪参数 1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 2.投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。 3.一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞13英寸，支持同屏显示10道波形，以同时观察丰富的信息。 4.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。 5.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围不小于±800MV。 6.具有多导心电监护算法，至少同步分析2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差。 7.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。 8.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。 9.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。 10.无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 11.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。 12.RR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 5 | 2.25