## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 治疗床 | 10 | 0.14 | 长×宽×高（cm）：190×60×60 需2张；190×60×70 需4张；190×60×75 需4张.
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 无菌纯水系统 | 1 | 4.8 | 1、进水要求：城市自来水，水压0.2-0.4mpa,TDS≤300ppm。 *2、系统总产水量≥60L/H（25℃进水水温）。 3、产水水质：水质满足ws507-2016软式内镜清洗消毒技术规规范，细菌总数≤10cfu/100mL(原水TDS≤300ppm）。 4、系统的核心部件，如：泵、膜、阀门、仪表、控制器件均采用进口或者国内一线品牌，经过长期使用经验论证，充分保障设备的稳定运行能力。 5、反渗透系统设计有循环脉动冲洗功能，根据设定时间自动进入到冲洗程序，防止膜性能衰减（提供第三方证明材料）。 6、配备高清触摸显示屏，实时显示运行状态信息，支持历史数据查询。 7、用电要求：AC220V/50HZ，整机运行功率0.8kw。 8、反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具有开机自动冲洗与检测功能。 9 、PLC智能人机控制，系统运行状态及重要运行数据可实时在线监视。自动液位保护、水满自动停机、高低压保护、漏水检测、过流过载保护功能。水质在线监测，超标后，显示报警信息，并自动排放。 10、采用化学消毒结合紫外线回路杀菌工艺，输送管道采用循环方式，有效避免细菌滋生。