## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 无菌纯水系统 | 1 | 4.5 | 1、电源额定电压和频率： 220±20V，50±1Hz 2、输入功率：700W 3、反渗透工艺+ 杀菌消毒，后置细菌控制装置：RO脱盐率99%（原水应符合GB5749标准），专用RO 反渗透膜片 4、最佳操作压力： 0.5-0.6Mpa 5、产水量：≥60L/H（25℃） 6、产水水质：单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。（提供检测报告） 7、原水要求:市政自来水，工作时进水水压0.1-0.4Mpa，水温10-35℃，水质符合GB5749标准。 8、一体化预处理, 内部填装12-24目专用椰壳活性炭和PP精密过滤滤芯，一次性去除有机物、颗粒物、余氯等。手工拆装，无需工具。 9、整套系统采用微电脑控制，全自动运行，水满停机，水少开机，无需人工干预。 10、具备开机自检，缺水保护报警，满水自动停机，超低压保护等功能； 11、主控制器带有高精度电导率检测功能，精确检测产水水质。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 激光/强脉冲光治疗系统维修（更换BBL手柄） | 1 | 9.98 | 1.手柄光源:双灯泵浦强脉冲光源。 2.手柄供电电压:750V。 3.光斑面积:15mmX45mm. 4.内置蓝宝石接触式冷却系统0.C.30.C.可调。 5.光斑数:质保期内，不限光斑- 6.波长:420nm, 515nm, 560nm,590nm, 640nm, 695nm.
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 皮肤磨削机 | 1 | 7.16 | 1.磨机磨头转速范围：0-20000转，多档位可调； 2.磨削取皮一体化注册，配多种规格手具； 3.立式结构，全数字化电路控制，磨机转速为无级变速 4.表皮分离器面积：分离器表皮分离面积最大可达48cm^2； 5.表皮分离器负压范围：-30Kpa- -65Kpa。