## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 注射泵 | 6 | 0.93 | 1.注射精度≤±1.8%；速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h 2.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选； 3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 4.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 5.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 6.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 7.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 8.防异物及进液等级IP44
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 生发养发治疗仪 （光子治疗仪） | 1 | 9.8 | 1.适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 2.提供相关雄激素性脱发、斑秃等治疗效果临床文献≥2份； 3.光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）； 4.输出光波长：红光640±10nm； 5.芯片中心表面最高光功率密度：红光≥1900mW/c㎡（提供检验报告）； 6.最大治疗半径：≥650mm；最大有效治疗面积：≥560c㎡（提供检验报告）； 7.光功率稳定度：光功率变化率≤±1%；
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 0.4 | 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10～300℃ 容积 80L 内胆尺寸（mm）W*D*H 450*400*450 外形尺寸（mm）W*D*H 740*530*630
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| pH计 | 1 | 0.3 | mV 范围 (-1999 ～ 1999)mV 最小分辨率 1 mV 电子单元示值误差 ±0.1%FS pH 范围 (-2.00 ～ 18.00)pH 最小分辨率 0.01pH 电子单元示值误差 ±0.01pH 电源 电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC20V/1500mA） 尺寸（mm），重量（kg） 242×195×68，0.9
5 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 智能崩解仪 | 1 | 0.65 | 控温精度 ≤±0.5℃ 吊篮升降频率 29～32次/分钟 吊篮升降振幅 55mm±1mm 筛网至杯底间距 ≥25mm