## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 无创心电监护仪 | 2 | 1.4 | 1.≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明材料。 2.标配锂电池，工作时间≥4.0小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 3.监护仪设计使用年限≥10年。 4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 5.心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm,提供说明书证明材料。 6.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 7.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 8.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 9.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 单摇床 | 10 | 0.21 | 尺寸参数： 床面长度：2000mm±10mm。 外型尺寸：2000×900×（550-600）（长×宽×床面高）。 调节功能： 背部调节：单摇床背部调节范围为0-80°。 材质与结构： 床体材质：高频型钢焊接成型，表面喷塑处理，坚固耐用。 床头床尾板：采用ABS工程塑料一次成型，可拆卸清洁。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 3 | 0.4 | 1.整机使用期限≥10年。 2.支持输肠内营养液功能。 3.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。 4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 7.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。 8.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 双通道注射泵 | 3 | 0.6 | 1.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格。 2.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~7档。 3.内置电池充电12小时以上，可连续工作超过4小时。 4.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h。 5.支持多种种注射器品牌。 6.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。 7.可选择升级无线输注监控系统。 8.泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。